Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

AAZAMPZ/10/21/WO

1. Specyfikacja sprzętowa urządzenia do Realm – Time PCR

| L.p. | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych |  |
| 2 | Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek). |  |
| 3 | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 - 50µl. |  |
| 4 | Szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek. |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek. |  |
| 6 | Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C |  |
| 7 | Zużycie prądu max 600W (1 run HRM 0.9 kWh) |  |
| 8 | Urządzenie emitujące do 43 dB w trakcie pracy |  |
| 9 | Średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy mniej niż 0.2 Cq |  |
| 10 | Homogenność termiczna bloku: ±0,3°C |  |
| 11 | Dokładność termiczna: ±0,2°C |  |
| 12 | Materiał z jakiego wykonana jest powierzchnia bloku: srebro |  |
| 13 | Blok z opcją gradientu - zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C (w całkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C) - Możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur w obrębie płytki 96 dołkowej |  |
| 14 | Temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C ±3°C |  |
| 15 | Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED zainstalowana na stałe w aparacie (brak elementów ruchomych związanych z elementem wzbudzenia aparatu) - Jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prób - średni okres żywotności diody: ok. 10 000 godzin |  |
| 16 | System detekcyjny: kamera CCD - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek. - czas pomiaru fluorescencji prób przez kamerę CCD w trybie manualnym: do 4 sek. |  |
| 17 | Analiza krzywej topnienia - ciągły, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur. |  |
| 18 | Aparat wyposażony w cztery kanały detekcji o następującym układzie filtrów wzbudzających / detekcyjnych: - 1. 470 / 514nm - 2. 533 / 572nm - 3. 577 / 620nm - 4. 645 / 697,5nm |  |
| 19 | Przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów. |  |
| 20 | Urządzenie nie wymagające przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu zapewnienia optymalnego działania. |  |
| 21 | Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. |  |
| 22 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do odczytu kodów drukowanych na płytkach 96-dołkowych (opcjonalnie). |  |
| 23 | Możliwość sterowania aparatem bez podłączania do komputera, w zakresie: - możliwość utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów w pamięci wewnętrznej urządzenia - sortowanie plików (po nazwie, dacie, statusie) - możliwość edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji (start, koniec) - możliwość dodawania cykli w czasie trwania reakcji - możliwość otrzymania informacji o zakończeniu reakcji drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) - możliwość wprowadzania protokołów reakcji poprzez wbudowany w urządzenie port USB |  |
| 24 | System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - Barwnik interkalujący SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye (lub podobny) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® |  |
| 25 | Oprogramowanie urządzenia wyposażone w dedykowane moduły do analizy: - ilościowej – analiza bezwzględna umożliwiająca pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie w oparciu o: krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R - ilościowej – analiza względna umożliwiająca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o: 1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R 2. ręcznie wprowadzoną wartością wydajności, gdzie E=2 oznacza wydajność reakcji 100%. 3. Możliwość zdefiniowania próbki jako run calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego. - genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli) - krzywej topnienia - High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z możliwością automatycznego grupowania prób o podobnym profilu - do analizy jakościowej (wykrywanie obecności badanego DNA bez określania parametrów ilościowych; możliwość dodania kontroli wewnętrznej reakcji – kontrola amplifikacji). Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / większą liczbą barwników (ustawienie dual- / multi-color) Oprogramowanie z automatyczną możliwością oznacza próbki jako positive, negative, invalid lub inconsistent |  |
| 26 | Możliwość ustalenia przy analizie prób wartości fluorescencji punktu końcowego (EPF) czyli progu odcięcia dla prób pozytywnych (bez zmiany wartości Cq dla prób). |  |
| 27 | . Możliwość podglądu wyników wykonanego eksperymentu pod postacią Mapy ciepła: - szybka ocena rozkładu wyników w obrębie analizowanych prób (m.in. rozkład prób pozytywnych / negatywnych, rozkład wartości Cq, stężenia, fluorescencji punktu końcowego oraz genotypów – w zależności od wykonanej analizy). |  |
| 28 | Możliwość podglądu uzyskanych wartości Cq w formie wykresu słupkowego |  |
| 29 | Możliwość importu / eksportu informacji o próbach do / z oprogramowania z wykorzystaniem plików o formatach *.txt oraz *.csv oraz możliwość eksportu wykresów w formatach *.png, *.gif i *.txt |  |
| 30 | Możliwość eksportu wyników w postaci plików w formacie *.txt. |  |
| 31 | Interfejs oprogramowania do analizy z możliwości modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezależnie dla każdego eksperymentu) |  |
| 32 | Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej. |  |
| 33 | Eksport plików / eksperymentów w formacie: - *.rdml (możliwość otworzenia pliku zawierającego informacje o eksperymencie w zewnętrznym oprogramowaniu do analizy danych) |  |
| 34 | . Oprogramowanie z możliwością wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR: - standardowa, - z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie, - z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR. |  |
| 35 | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) zarówno w postaci krzywych fluorescencji jak i fluorescencyjnej Mapy ciepła |  |
| 36 | Opcja powiadomienia o zakończeniu reakcji PCR na podany adres e-mail - możliwość wpisania do 50 adresów e-mail. - możliwość otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierającego wyniki przeprowadzonego eksperymentu. |  |
| 37 | Możliwość zestawienia wyników z różnych eksperymentów w jednym pliku w formacie *.txt |  |
| 38 | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie *.html |  |
| 39 | Urządzenie spełniające wytyczne MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments). |  |
| 40 | Laptop sterujący urządzeniem wraz z oprogramowaniem |  |

2. Specyfikacja sprzętowa laptopa do sterowania urządzeniem do Realm – Time PCR

| Nazwa | Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Procesor | 4 rdzenie, 8 wątków, bazowa częstotliwość procesora 1,70 GHz, maks. częstotliwość turbo 4,40 GHz, cache 6 MB, zintegrowany układ graficzny lub równoważny* |  |
| Matryca | 15,6” FHD (1920 x 1080), z powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits |  |
| RAM | 16GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny |  |
| Dysk | Dysk SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności min. 512 GB |  |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem, (układ US), min 100 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL (oprócz klawisza FN i Windows z lewej strony) Mysz optyczna, czarna. |  |
| Złącza | RJ45, 3x USB, 1x USB C, HDMI, |  |

3. Oprogramowanie

| System operacyjny | System operacyjny Windows 10 Pro (64bitowy) lub równoważny* |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe oprogramowanie | 1. Microsoft Office 2019 PL PRO lub STD 2. oprogramowanie obsługujące aparat Real-Time PCR z licencją bezterminową oraz 3 letnim suportem i aktualizacjami. |  |
| Dodatkowe | Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa licencji dostępowych CAL |  |

Miejsce i data ……………………………………………..

……………………………………………………

(Podpis osoby (osób)   uprawnionych  do podpisania oferty)