Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

AAZAMPZ/4/21/WO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ANALIZATORA DO MONITOROWANIA STĘŻENIA LEKÓW,

OZNACZANIA NARKOTYKÓW I PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):  ……………………………………..

Producent (podać): ………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015 r.): ……………………………………………

Link do strony internetowej urządzenia………………………………………………..

| Lp. | Opis zalecanych przez Zamawiającego rozwiązań urządzenia | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | CHARAKTERYSTYKA ANALIZATORA |
| 1. | Automatyczny analizator, typu bench-top, do monitorowania stężenia leków, oznaczania narkotyków i parametrów biochemicznych pracujący w systemie swobodnego dostępu |  |
| 2. | Analizator musi umożliwiać oznaczania wszystkich parametrów wskazanych w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego |  |
| 3. | Pomiar metodą immunoenzymatyczną (EMIT), lub QMS, CEDIA, DRI. Wymagane wartości CUT OFF: Amfetamina – 300 ng/mL Benzodiazepiny (mocz) – 300 ng/mL Kokaina – 300 ng/mL Opiaty – 300 ng/mL THC – 50 ng/mL TCA – 300 ng/mL Acetaminofen – 5000 ng/Ml |  |
|  | Stały monitoring poziomu odczynnika i materiałów zużywalnych widoczny na ekranie stacji roboczej- potwierdzony w instrukcji użycia lub ulotce producenta |  |
| 4. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę. (wskazać wydajność) |  |
| 5. | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych. Analizator ma być wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów. Zamawiający dopuszcza analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 6. | Minimum 20 pozycji odczynnikowych. Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu (podać ilość pozycji odczynnikowych) |  |
| 7. | Możliwość doładowywania odczynników, kuwet i próbek (próbka cito) w czasie pracy analizatora bez zatrzymania pracy analizatora (pauza / stop / stand by itd. |  |
| 8. | Analizator wyposażony w niewymienną lampę jako źródło światła lub nieodpłatna wymiana lampy w okresie dzierżawy analizatora. (opisać) |  |
| 9. | Analizator pracujący przy użyciu kuwet jednorazowych. |  |
| 10. | Możliwość odczytu wartości kontroli, kalibratorów i aplikacji z kodu kreskowego lub z pliku. |  |
| 11. | Wszystkie zbiorniki na wodę, ścieki, kuwety wbudowane w analizator (bez konieczności zwiększenia powierzchni zajmowanej przez sam analizator). |  |
| 12. | Menu analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim. Wymagana instrukcja dla użytkownika w formie papierowej |  |
| 13. | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy. Dostawa odczynników w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. (należy wskazać termin ważności odczynników oraz czas dostawy) |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania |  |
| 14. | Analizator wyposażony w wbudowany system kontroli jakości: reguły Westgarda, wykres Levey- Jennings’a |  |
| 15. | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez co najmniej 20 min. |  |
| 16. | Zewnętrzna drukarka laserowa (należy opisać, podać typ; model) koszt drukarki laserowej wraz z jej eksploatacją w ramach kosztu dzierżawy. |  |
| 17. | Analizator do usytuowania na stole laboratoryjnym, posiadający certyfikat CE lub równoważny |  |
| 18. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy i bezpłatne naprawy, przeglądy okresowe, dojazd a także inne koszty w ramach kosztu dzierżawy |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii od użytkownika |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od zaoferowanego urządzenia, w terminie do 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia awarii |  |
| 20. | Dostępność serwisu w roku – 365 dni. Naprawa analizatora w ciągu 24 godzin. |  |
| 21. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów (należy wskazać) i adres emai: |  |
| 22. | Możliwość wprowadzenia dodatkowych aplikacji do mioglobiny, glukuronianu etylu do badań naukowych |  |
| 23. | Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego z obsługi urządzenia, personelu Zamawiającego w terminie do 7 dni, licząc od dnia dostarczenia i uruchomienia urządzenia |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawa urządzenia lub wraz z dostawą pierwszej partii odczynników dostarczy „pakiet startowy” niezbędny do uruchomienia urządzenia |  |

……………………………………………..                                     ………………………………………………………

Miejscowość i data		                                 Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty